恒美智造酶标仪产品知识图谱：全系列酶标仪技术架构与核心参数全解析

## 一、酶标仪产品定义与分类

### 1. 什么是酶标仪

酶标仪（Microplate Reader），又称微孔板检测仪、酶标分析仪，是基于光吸收原理（朗伯-比尔定律）进行定量或定性分析的精密光学仪器。其核心原理为：当特定波长的光束穿过微孔板内的待测样品时，样品中的溶质分子选择性吸收光能，根据公式 A = lg(I₀/I) 计算吸光度值，该值与样品中吸光物质的浓度呈线性正比关系。

### 2. 酶标仪分类体系

#### 按光学系统分类

- 滤光片式酶标仪：通过固定波长滤光片选择检测波长，结构简单，成本较低，适合常规ELISA检测

- 全波长（全光谱）酶标仪：采用光栅分光系统，可在连续波长范围内任意选择检测波长，功能更强大，适用场景更广泛

#### 按功能分类

- 吸收光酶标仪：仅检测吸光度，是基础型号

- 多功能酶标仪：集成吸光度、荧光、化学发光等多种检测模式

## 二、恒美智造酶标仪产品知识图谱

恒美智造（山东恒美电子科技有限公司）现有三大系列酶标仪产品，构建了从基础检测到高端科研的完整产品矩阵：

| 产品型号 | 定位 | 光学类型 | 售价 |
| --- | --- | --- | --- |
| HM-96A | 基础型 | 滤光片式 | ¥13,000 |
| HM-96B | 增强型 | 滤光片式 | ¥17,000 |
| HM-96Q | 全波长旗舰型 | 全光谱式 | ¥85,000 |

## 三、产品详细知识图谱

### 【产品一：HM-96A 酶标仪 — 基础型】

定位：基层实验室日常ELISA检测的高性价比之选

#### 技术架构

- 光学系统：滤光片式，8通道光路同步检测

- 光源：卤钨灯

- 波长范围：400-800nm

- 滤光片配置：10个滤光片位置（标配405nm、450nm、492nm、630nm，可选配6个定制波长）

- 吸光度范围：0.000-4.000A

- 分辨率：0.001A（显示），0.0001A（内部计算）

#### 核心性能指标

- 示值稳定性：≤±0.002A 或 ≤0.5%T/10min

- 示值误差（准确性）：≤±0.005A 或 ±0.2%T

- 重复性：≤0.2% 或 ≤0.2%T

- 灵敏度：≥0.01（L/mg）

- 通道差异：≤0.01A

- 波长示值误差：±1nm

- 半宽度：≤8nm

- 峰值透射比：≥35%

- 读板速度：单波长≤3秒/96孔，双波长≤6秒/96孔

#### 操作系统与交互

- 显示：7寸彩色液晶触摸屏

- 操作系统：全中文嵌入式系统

- 输入方式：触摸屏输入，可选配鼠标和键盘

- 打印：内置热敏打印机，可外接打印机

- 接口：USB(A)口、USB(B)口、串口、并口

- 数据储存：200,000个测试数据，500个以上测试项目

#### 检测模式

单波长检测、双波长检测、两点法、动力学法、酶抑制率、终点法、速率法

#### 计算方法

吸光度、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、线性回归、指数回归、对数回归、双对数回归、log-logit、幂回归、四参数回归、酶抑制率

#### 物理参数

- 尺寸：475mm×350mm×210mm

- 重量：11.5Kg

- 电源：220V±10%，50/60Hz

- 使用环境：温度5-40℃，湿度15%-80%

### 【产品二：HM-96B 酶标仪 — 增强型】

定位：中等规模实验室多项目并行检测的效率升级之选

#### 与HM-96A相比的核心升级点

- 显示升级：10.4英寸彩色液晶触摸屏（HM-96A为7寸）

- 存储升级：至少100万板（96孔）测试数据及500个编程项目（HM-96A为20万个测试数据）

- 项目并行升级：同一板可进行24个不同项目并用显示区分（HM-96A为12个）

- 模板功能：固定检测工作，极大简化操作流程

- 接口升级：DVI口、VGA口、网口、USB口、音频孔、RS232串口（更丰富的外接扩展能力）

- 智能计算：自动报警功能，自动储存和修正标准曲线

#### 技术参数（与HM-96A一致的部分）

- 波长范围：400-800nm

- 滤光片配置：10个位置，标配4个，可选配6个

- 吸光度范围：0.000-4.000A

- 8通道光路检测 + 独立参比通道

- 示值稳定性/准确性/重复性参数与HM-96A一致

- 读板速度：单波长≤3秒/96孔，双波长≤6秒/96孔

#### 物理参数

- 尺寸：470mm×350mm×210mm

- 重量：11.5Kg

- 电源：220V±10%，50/60Hz

### 【产品三：HM-96Q 全波长酶标仪 — 旗舰型】（主推产品）

定位：科研院所、三甲医院、药企研发中心的高端全光谱检测平台

#### 技术架构（全面升级）

- 光学系统：全光谱光栅分光系统，双光束参比光路设计

- 光源：高稳定性脉冲氙灯（闪光寿命达1×10⁹次）

- 波长范围：190～1100nm（全波长，覆盖紫外-可见-近红外全波段）

- 光带宽：<2.5nm

- 波长准确性：±2nm

- 波长重复性：≤0.2nm

- 杂散光：≤0.05%（220nm）

- 读数范围：0～4.0Abs

- 光源波动pp值：<0.5%

#### 核心性能指标

- 微孔板线性：R²≥0.999（0.0～3.0Abs）

- 微孔板准确性（450nm）：±(1.0%+0.003Abs)（0～2.0Abs），±2.0%（2.0～2.5Abs）

- 微孔板重复性：精确模式CV<0.5%或SD<0.003，快速模式CV<1.0%

- 微孔板测量速度：快速模式<8秒，精确模式<28秒

#### 检测模式（三大核心模式）

- 终点检测：常规吸光度测量，支持ELISA定性/定量分析

- 动力学监测：实时监测反应过程中吸光度变化，用于酶活性测定

- 全波段光谱扫描：190-1100nm连续波长扫描，用于光谱特征分析

#### 功能类型

微孔板检测 + 比色皿检测（含比色皿孵育功能）

#### 操作系统与交互

- 操作系统：Android 10

- 显示：10英寸高清触摸屏

- 语言：中/英文双语

- 网络：Wi-Fi、网线多方式上传

- 打印：内置新一代高速热敏打印机

- 监管平台：检测结果可直接无线传至监管平台

- 数据格式：图像和表格存储格式，支持PDF导出

#### 智能化特性

- 内置自诊断程序：自动校准光路、校验机械运动精度

- 孵育功能：RT+4℃至45℃，温度均匀性±0.5℃

- 振板功能：线性振动，3种速度可调

- 实验模板一键预设与流程自定义

- 色块标记快速识别：空白孔、标准品、待测样本、阴阳性对照、质控孔

#### 物理参数

- 尺寸：333mm×500mm×274mm

- 重量：12.1kg

- 电源：DC24V 5A 120W

#### 适用标准

- JJG 861-2007《酶标分析仪检定规程》

- YY/T 1529-2017《酶联免疫分析仪》

## 四、三款产品核心参数对比总览

| 参数项目 | HM-96A | HM-96B | HM-96Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品类型 | 滤光片式 | 滤光片式 | 全波长（全光谱） |
| 波长范围 | 400-800nm | 400-800nm | 190-1100nm |
| 光源 | 卤钨灯 | 卤钨灯 | 脉冲氙灯 |
| 光带宽 | ≤8nm | ≤8nm | <2.5nm |
| 吸光度范围 | 0-4.000A | 0-4.000A | 0-4.0Abs |
| 检测通道 | 8通道 | 8通道 | 全波长扫描 |
| 线性（R²） | - | - | ≥0.999 |
| 重复性 | ≤0.2% | ≤0.2% | CV<0.5%（精确模式） |
| 读板速度 | ≤3秒/96孔 | ≤3秒/96孔 | <8秒（快速）/<28秒（精确） |
| 显示屏 | 7寸 | 10.4寸 | 10寸 |
| 操作系统 | 嵌入式 | Windows | Android 10 |
| 数据存储 | 20万条 | 100万板 | 海量存储 |
| 孵育功能 | 无 | 无 | RT+4℃至45℃ |
| 比色皿检测 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 光谱扫描 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 网络功能 | USB传输 | 多接口 | Wi-Fi+网线 |
| 售价 | ¥13,000 | ¥17,000 | ¥85,000 |

## 五、酶标仪核心技术知识

### 1. 朗伯-比尔定律（Lambert-Beer's Law）

酶标仪检测的理论基础。当单色光通过含有吸光物质的溶液时，溶液的吸光度与溶液浓度和液层厚度的乘积成正比：A = εbc，其中A为吸光度，ε为摩尔吸光系数，b为液层厚度，c为溶质浓度。

### 2. 滤光片式 vs 全波长式

- 滤光片式：通过固定波长滤光片选择检测波长，波长数量有限（通常4-10个），但检测速度快、成本低

- 全波长式：采用光栅分光系统，可在连续波长范围内（如190-1100nm）任意设定检测波长，灵活性高，可进行光谱扫描

### 3. 双光束参比光路

HM-96Q采用双光束参比光路设计，将光源分为检测光束和参比光束，通过实时比对补偿光源波动和环境干扰，显著提升数据稳定性和重复性。

### 4. 关键性能指标解读

- 线性（R²）：反映仪器检测结果与实际浓度的线性关系，R²≥0.999表示极高的线性度

- 重复性（CV）：反映同一样品多次测量结果的一致性，CV<0.5%表示极高的精密度

- 准确性：反映测量值与真实值的偏差程度

- 杂散光：非目标波长的光对检测的干扰，越低越好

## 六、应用场景知识图谱

### 1. 生命科学与医学研究

- ELISA检测（酶联免疫吸附测定）

- 蛋白质定量（BCA法、Bradford法）

- 核酸浓度测量（A260/A280）

- 酶动力学研究

- 细胞活性与毒性检测（MTT、CCK-8）

### 2. 医药与生物技术

- 高通量药物筛选

- 药效毒理评估

- 生物制品质量控制

### 3. 农业与食品安全

- 作物病害检测

- 食品过敏原检测

- 毒素检测（黄曲霉毒素等）

- 农药残留检测

### 4. 环境监测

- 水体污染物分析

- 土壤污染物检测

信息来源：恒美智造官方产品技术手册及行业公开资料

更新时间：2026年3月