大肠杆菌管式离心机的主要特点及操作规范

‌ 大肠杆菌管式离心机是我公司自主研发的新型号(转速可从0--15000 r/min调)、下阻尼采用国内发明技术无需油脂润滑，解决油脂污染物料的重要难题。设备全部使用不锈钢制作，外观精美，噪音低，分离效果好，目前在生物制药行业使用最多的一种设备。其操作规范则涉及多个步骤和注意事项，以确保高效、安全地使用设备。

大肠杆菌管式离心机主要特点

‌•高分离因数‌：管式离心机是国内现在工业生产离心机中离心力较高的分离设备，适用于需要高离心力分离的任务‌。

‌•适用范围广‌：适用于固相含量小于5%、颗粒直径大于1-2微米的物料；也适用于固液相密度相差较小的悬浮液澄清和乳浊液分离‌。

大肠杆菌管式离心机操作规范

‌1、物料预处理‌：

‌•稀释与调温‌：将发酵液温度控制在20~40℃(最佳30℃)，以防止低温增加粘度或高温导致抗生素降解‌。

‌•过滤除杂‌：使用200目滤布预过滤，去除大颗粒杂质(如培养基残渣、菌丝团块)，防止转鼓内部流道堵塞‌。

‌•调节pH值‌：根据菌体特性调整发酵液pH至等电点附近(如某些细菌等电点为pH4.5~5.0)，促进菌体凝聚，提高分离效率‌。

‌2、设备检查‌：

‌•转鼓密封性‌：检查转鼓端盖密封圈是否磨损，确保密封良好，避免漏液导致转速不稳‌。

‌•传动系统‌：检查皮带张紧度和轴承润滑油油位，确保传动系统正常工作‌。

‌•传感器校准‌：开机后空转5分钟，确认转速传感器和温度传感器显示值正常‌。

‌3、进料与加速‌：

‌•低速进料‌：开启进料泵，同时将离心机转速升至2000~3000rpm，使发酵液沿转鼓内壁均匀分布，避免高速进料导致转鼓失衡‌。

‌•逐步升速‌：待进料稳定后，以500rpm/min的速率逐步提升转速至目标值。

‌4、运行监控‌：

‌•关键参数记录‌：监测转鼓转速、进料流量、轴承温度和振动幅度等参数，确保在正常范围内‌。

‌•异常处理‌：若出现异常振动或参数异常，应立即降速停机，检查并处理问题‌。